## Arkusz1
WPS.SAG.272-1/22 |  | Załącznik Nr 3 do SWZ Formularz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia
Pakiet I - UNIT STOMATOLOGICZNY A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
L.p | kod CPV | Opis | Pełna nazwa handlowa, Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość VAT (zł) | Wartość brutto (zł)
|  | Stanowiska stomatologiczne | [6 empty] | Iloczyn kolumn 6 i 7 | Iloczyn kolumn 8 i 10 | Suma kolumn 10 i 11
1 | 33192400-6; 33190000-8 | Unit stomatologiczny wraz z osprzętem Podać model, typ, producenta, rok produkcji |  | zestaw | 1
przed montażem i uruchomieniem wymagany demontaż 1 szt. unitu Anthos
-fotel z zawieszonym blokiem spluwaczki, konsola lekarska z rękawami od góry, dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem LCD parametrów pracy z możliwością programowania parametrów pracy instrumentów (skaler, mikrosilnik, turbina). Możliwość programowania po 4 pozycje pracy dla 4 użytkowników.
- konsola lekarska z hamulcem pneumatycznym, obrotową tacą montowaną pod panelem, wyposażona w 5 instrumentów (od lewej):
1. strzykawka (3-funkcyjna), 2.lampa polimeryzacyjna diodowa z min 5 programami pracy i z regulowanym kształtem rękojeści, 3. skaler piezoelektryczny z trybem endo , 4. mikrosilnik bezszczotkowy ze światłem led , 5. rękaw turbinowy (midwest) ze światłem
- konsola asysty z dotykowym panelem sterowania na dwu-przegubowym ramieniu z regulacją w pionie, wyposażona w dwa rękawy ssące: ssak 16mm,5. ssak 11mm oraz ślinociąg wodny .
- system ssący - MOKRY (możliwość rozbudowy o zawór spluwaczkowy i współpracy z separatorem amalgamatu)
-możliwość włączania i wyłączania pompy ssaka poprzez naciśnięcie podstawy fotela,
- lampa pola pracy (biała dioda LED, płynna regulacja natężenia światła od 3000 do 50000 lux, zmienna temperatura barwowa, bezdotykowa obsługa, demontowalne i sterylizowalne nasadki uchwytów)
– zagłówek (blokada pneumatyczna praca w trzech płaszczyznach)
– udźwig fotela minimum 180 kg.
– miękka tapicerka szwowa z pamięcią kształtu, z możliwością wyboru koloru
– elektryczny napęd misy spluwaczki,
– niezależna praca rękawów ssących,
– 3x komplet końcówek (kątnica turbinowa ze światłem + kątnica ze światłem 1:1)
– zapasowy komplet nożyków do skalera z kluczem,
– szybkozłączka turbiny ze światłem LED,
– mokra pompa ssaka (wydajność na 1-stanowisko/300l/min) w obudowie wyciszającej,
– krzesełko lekarskie,
– kątnica przyśpieszająca 1:5 ze światłem i wewnętrzny chłodzeniem,
– asystor 4 szufladowy z możliwością regulacji wysokości,
Pakiet II - UNIT STOMATOLOGICZNY B
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
L.p | kod CPV | Opis | Pełna nazwa handlowa, Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość VAT (zł) | Wartość brutto (zł)
|  | Stanowiska stomatologiczne | [6 empty] | Iloczyn kolumn 6 i 7 | Iloczyn kolumn 8 i 10 | Suma kolumn 10 i 11
2 | 33192400-6; 33190000-8 | Unit stomatologiczny wraz z osprzętem Podać model, typ, producenta, rok produkcji |  | zestaw | 1
przed montażem i uruchomieniem wymagany demontaż 1 szt. unitu Anthos
-fotel z zawieszonym blokiem spluwaczki, konsola lekarska z rękawami od góry, dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem LCD parametrów pracy z możliwością programowania parametrów pracy instrumentów (skaler, mikrosilnik, turbina). Możliwość programowania po 4 pozycje pracy dla 4 użytkowników.
- konsola lekarska z hamulcem pneumatycznym, obrotową tacą montowaną pod panelem, wyposażona w 5 instrumentów (od lewej):
1. strzykawka (3-funkcyjna), 2.lampa polimeryzacyjna diodowa z min 5 programami pracy i z regulowanym kształtem rękojeści, 3. skaler piezoelektryczny z trybem endo , 4. mikrosilnik bezszczotkowy ze światłem led , 5. rękaw turbinowy (midwest) ze światłem
- konsola asysty z dotykowym panelem sterowania na dwu-przegubowym ramieniu z regulacją w pionie, wyposażona w dwa rękawy ssące: ssak 16mm,5. ssak 11mm oraz ślinociąg wodny .
- system ssący - MOKRY (możliwość rozbudowy o zawór spluwaczkowy i współpracy z separatorem amalgamatu)
-możliwość włączania i wyłączania pompy ssaka poprzez naciśnięcie podstawy fotela,
- lampa pola pracy (biała dioda LED, płynna regulacja natężenia światła od 3000 do 50000 lux, zmienna temperatura barwowa, bezdotykowa obsługa, demontowalne i sterylizowalne nasadki uchwytów)
– zagłówek (blokada pneumatyczna praca w trzech płaszczyznach)
– udźwig fotela minimum 180 kg.
– miękka tapicerka szwowa z pamięcią kształtu, z możliwością wyboru koloru
– elektryczny napęd misy spluwaczki,
– niezależna praca rękawów ssących,
– 3x komplet końcówek (kątnica turbinowa ze światłem + kątnica ze światłem 1:1)
– zapasowy komplet nożyków do skalera z kluczem,
– szybkozłączka turbiny ze światłem LED,
– mokra pompa ssaka (wydajność na 1-stanowisko/300l/min) w obudowie wyciszającej,
– krzesełko lekarskie,
– kątnica przyśpieszająca 1:5 ze światłem i wewnętrzny chłodzeniem,
– asystor 5 szufladowy na kółkach,
Pakiet III - UNIT STOMATOLOGICZNY C
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
L.p | kod CPV | Opis | Pełna nazwa handlowa, Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość VAT (zł) | Wartość brutto (zł)
|  | Stanowiska stomatologiczne | [6 empty] | Iloczyn kolumn 6 i 7 | Iloczyn kolumn 8 i 10 | Suma kolumn 10 i 11
3 | 33192400-6; 33190000-8 |  |  | zestaw | 1
Unit stomatologiczny wraz z osprzętem Podać model, typ, producenta, rok produkcji
przed montażem i uruchomieniem wymagany demontaż 1 szt. unitu Adec
fotel z zawieszonym, obrotowym blokiem spluwaczki przystosowanym do pracy lekarzy prawo i lewo ręcznych, konsola lekarska z rękawami od góry, panel sterowania z wyświetlaczem LCD parametrów pracy z możliwością programowania parametrów pracy instrumentów (skaler, mikrosilnik).
konsola lekarska z hamulcem pneumatycznym, obrotową tacą montowaną pod panelem, wyposażona w 5 instrumentów:
1. strzykawka (3-funkcyjna), 2.lampa polimeryzacyjna diodowa z min 5 programami pracy i z regulowanym kształtem rękojeści, 3. skaler piezoelektryczny z trybem ENDO i światłem LED , 4. mikrosilnik bezszczotkowy z trybem ENDO i światłem LED, 5. rękaw turbinowy (midwest) ze światłem,
konsola asysty z panelem sterowania na ramieniu z regulacją w pionie, wyposażona w dwa rękawy ssące: ssak duży. ssak mały oraz ślinociąg wodny .
system ssący - MOKRY (możliwość rozbudowy o zawór spluwaczkowy i współpracy z separatorem amalgamatu)
lampa pola pracy ( LED, regulacja natężenia światła, moc maksymalna minimum 30 000 lux, możliwość zmiany temperatury barwowej, trzy osie obrotu, obrót poziomy głowicy lampy w zakresie 540° )
pneumatyczny system sterowania,
udźwig fotela minimum 180 kg.
Fotel z siłownikiem hydraulicznym i ruchem kołyskowym,
wielofunkcyjny „naciskowy” sterownik nożny do końcówek z przedmuchem,
3x komplet końcówek (kątnica turbinowa ze światłem + kątnica ze światłem 1:1)
zapasowy komplet nożyków do skalera z kluczem
Szybkozłączka turbiny ze światłem LED,
zapasowy światłowód do lampy polimeryzacyjnej
mokra pompa ssaka (wydajność na 1-stanowisko/300l/min) w obudowie wyciszającej,
krzesełko lekarskie, możliwość wyboru koloru tapicerki na krześle i unicie
Asystor 4 szufladowy z możliwością regulacji wysokości