## Arkusz1
WPS.SAG.272-5/21 |  | Załącznik Nr 3 do SWZ | Formularz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia
Pakiet I - RESPIRATOR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
L.p | kod CPV | Skład preparatu | Pełna nazwa handlowa, Producent, Parametry ogólne | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość VAT (zł) | Wartość brutto (zł)
|  | Medyczna aparatura oddechowa | [6 empty] | Iloczyn kolumn 6 i 7 | Iloczyn kolumn 8 i 10 | Suma kolumn 10 i 11
1 | 33157400-9 | Respirator stacjonarno/transportowy dla dzieci i dorosłych z wyposażeniem |  | szt. | 1
Producent - PODAĆ
Model / Typ - PODAĆ
Kraj pochodzenia - PODAĆ
Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2020/2021 - PODAĆ
Respirator do wentylacji inwazyjnej oraz nieinwazyjnej
Respirator przystosowany do wentylacji okresowej i ciągłej
Zakres parametrów umożliwiający prowadzenie wentylacji u dorosłych i u dzieci o wadze min 5 kg - PODAĆ PARAMETRY
Urządzenie przenośne, waga respiratora z wewnętrznym akumulatorem max. 7 kg - PODAĆ PARAMETRY
Stopień ochrony min. IP34 - PODAĆ PARAMETRY
Monitor graficzny respiratora:
Wyświetlacz LCD umożliwiający wyświetlanie wszystkich parametrów wentylacji na jednej stronie, min. 7” - PODAĆ PARAMETRY
Ekrany dla monitorowania, ustawiania parametrów wentylacji i ustawiania alarmów
Wyświetlanie krzywych oddechowych ciśnienie/czas, objętość/czas, przepływ/czas z automatycznym dostosowaniem skali wykresu.
Min. dwie krzywe wyświetlane jednocześnie na ekranie monitora
Zasilanie respiratora:
Własne zintegrowane źródło powietrza zapewniające ciągłe zasilanie respiratora w powietrze zarówno przy zasilaniu sieciowym jak i akumulatorowym
Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu 2,5 – 6,0 bar
Możliwość zasilania w tlen ze źródła niskociśnieniowego min. 1 – 15 l/min
Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce
Zasilanie ze zintegrowanego akumulatora na minimum 8 godzin pracy - respiratora wraz z wbudowanym źródłem powietrza
Tryb oszczędności energii
Tryb wentylacji:
Wentylacja wspomagana/kontrolowana
SIMV Zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa dostępna z oddechem VCV oraz PCV
Wentylacja spontaniczna z PSV
Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/CPAP
Wentylacja z gwarantowaną minutową objętością (MVG)
Wentylacja przy bezdechu - zabezpieczająca minimalną częstość oddechową
Wentylacja nieinwazyjna z kompensacją przecieków do min 50l/min
Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu Bi-Level z możliwością wyzwalania oddechu spontanicznego na obydwu poziomach ciśnienia
Rodzaj oddechu wymuszonego
Oddech kontrolowany objętością VCV
Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV
Rodzaj oddechu spontanicznego
Częstość oddechów w trybach kontrolowanych w zakresie nie mniejszym niż od 2 do 99 na minutę - PODAĆ PARAMETRY
Objętość pojedynczego oddechu w zakresie nie mniejszym niż od 40 do 2000 ml - PODAĆ PARAMETRY
Docelowa objętość pojedynczego oddechu w zakresie nie mniejszym niż od 100 do 2000 ml (VT target, VG) - PODAĆ PARAMETRY
Przepływ szczytowy w zakresie nie mniejszym niż od 2 do 200 l/min - PODAĆ PARAMETRY
Czas wdechu od 0,1 do 3 s - PODAĆ PARAMETRY
Szczytowe ciśnienie wdechowe w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 80 cmH2O - PODAĆ PARAMETRY
Ciśnienie wspomagania PSV/ASB w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 60 cmH2O - PODAĆ PARAMETRY
Regulacja CPAP w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 40 cmH2O - PODAĆ PARAMETRY
Trigger wdechowy ciśnieniowy w zakresie nie mniejszym niż od -20,0 do -0,1 cmH2O - PODAĆ PARAMETRY
Trigger wdechowy przepływowy w zakresie nie mniejszym niż od 1 do 20 l/min - PODAĆ PARAMETRY
Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie 21 – 100%. Mieszalnik zewnętrzny
Możliwość wyboru krzywej przepływu dla oddechów obowiązkowych objętościowo- kontrolowanych. Minimum prostokątna i opadająca
Regulacja narastania ciśnienia przy oddechu PCV min. 5 poziomów - PODAĆ PARAMETRY
Regulacja procentowego kryterium przełączania na fazę wydechową w zakresie nie mniejszym niż od (-) 10 do (-) 70% przepływu szczytowego - PODAĆ PARAMETRY
Westchnienia automatyczne
Mechanika płuc z pomiarami podatności statycznej, podatności dynamicznej oraz ciśnienia plateau
Pomiary parametrów wentylacji:
Pomiar ciśnienia szczytowego
Pomiar ciśnienia średniego
Pomiar ciśnienia końcowo wydechowego
Pomiar całkowitej częstości oddychania
Pomiar rzeczywistej wydechowej objętości pojedynczego oddechu
Pomiar rzeczywistej wydechowej objętości minutowej
Pomiar stosunku I:E
Pomiar czasu wdechu
Pomiar czasu bezdechu
Pomiar przepływu szczytowego wdechowego
Pomiar stężenia wdechowego tlenu, pomiar wyświetlany na ekranie respiratora, czujnik tlenu wbudowany w respirator
Prezentacja min.6 parametrów na ekranie głównym respiratora
Alarmy:
Hierarchia alarmów w zależności od ważności
Min. 3 poziomy alarmów
Alarm zaniku zasilania sieciowego
Alarm zaniku zasilania bateryjnego
Alarm zbyt niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym
Alarm wysokiej minutowej objętości oddechowej
Alarm niskiej objętości oddechowej
Alarm niskiej minutowej objętości oddechowej
Alarm wysokiego ciśnienia wdechowego
Alarm niskiego ciśnienia wdechowego
Alarm rozłączenia
Alarm wysokiej częstości oddechów
Alarm niskiej częstości oddechów
Alarm bezdechu
Alarm niskiej wartości ciśnienia bazowego (PEEP-u)
Możliwość przeglądania zapamiętanych alarmów min. 700 zdarzeń - PODAĆ PARAMETRY
Wyposażenie dodatkowe:
Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji
Port niskiego przepływu pozwalający na podłączenie butli lub koncentratora tlenu
W komplecie min. 1 zestaw jednorazowych obwodów oddechowych dla dorosłych dostosowanych do respiratora - PODAĆ
Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
Interfejs w języku polskim
Gwarancja min. 24 miesięcy
Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
RAZEM
Pakiet II - LAMPA ZABIEGOWA
L.p | kod CPV | Skład preparatu | Pełna nazwa handlowa, Producent, Parametry ogólne | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość VAT (zł) | Wartość brutto (zł)
|  | Lampa chirurgiczna | [6 empty] | Iloczyn kolumn 6 i 7 | Iloczyn kolumn 8 i 10 | Suma kolumn 10 i 11
1 | 33167000-8 | Lampa zabiegowa sufitowa z montażem i demontażem 1 szt. zużytej lampy typu BH 175 |  | szt. | 1
Lampa zabiegowa bezcieniowa składająca się z dwóch niezależnych kopuł, mocowana do sufitu za pomocą podkonstrukcji dystansowej. Ramiona kopuł wychodzące ze wspólnego zawiesia sufitowego – zawiesie posiadające osłonę zakrywającą płytę stropową i wszystkie przyłącza elektryczne - PODAĆ PARAMETRY
Ramię każdej kopuły złożone z 2 części – z ramienia poziomego oraz z ramienia równoważącego zapewniającego obrót kopuły względem przegubu łączącego o kąt min. 360 0 , oraz ruch kopuły w osi pionowej dzięki sprężynowemu systemowi równoważącemu.
Regulacja położenia kopuł możliwa przy pomocy uchwytu przy kopule zapewniającemu dokładne pozycjonowanie lampy (tzw. uchwyt brudny)
Okrągły kształt kopuł zapewniający dokładne oświetlenie pola zabiegowego.
Średnica każdej kopuły do 30 cm - PODAĆ PARAMETRY
Kopuły wyposażone w wymienny sterylizowany uchwyt (min. 2 uchwyty dla każdej kopuły)
Możliwość obrotu kopuły względem osi pionowej i poziomej
Ilość źródeł światła w każdej kopule – min. 18 (tylko białe diody LED) - PODAĆ PARAMETRY
Zastosowanie techniki diodowej eliminujące nagrzewanie się lampy
Natężenie oświetlenia dla każdej kopuły w odległości 1 m: 60.000 lux - PODAĆ PARAMETRY
Wgłębność oświetlenia dla każdej kopuły min. 120 cm - PODAĆ PARAMETRY
Współczynnik odwzorowania barw min. Ra=95 - PODAĆ PARAMETRY
Temperatura barwowa min. 4.400 K - PODAĆ PARAMETRY
Regulacja natężenia oświetlenia realizowana bezdotykowo w min. trzech krokach - PODAĆ PARAMETRY
Pobór mocy poniżej 20 W dla każdej kopuły - PODAĆ PARAMETRY
Waga do 40 kg PODAĆ PARAMETRY
Żywotność źródła światła do 50.000 godz. - PODAĆ PARAMETRY
Klasa zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym: I - PODAĆ PARAMETRY
Lampa spełniająca wymogi norm PN-EN 60601-1 oraz PN-EN 60601-1-2 - PODAĆ PARAMETRY
RAZEM
Pakiet III - KARDIOMONITOR
L.p | kod CPV | Skład preparatu | Pełna nazwa handlowa, Producent, Parametry ogólne | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość VAT (zł) | Wartość brutto (zł)
|  | Urządzenie do monitorowania czynności serca | [6 empty] | Iloczyn kolumn 6 i 7 | Iloczyn kolumn 8 i 10 | Suma kolumn 10 i 11
1 | 33123210-3 | Kardiomonitor kompaktowy stacjonarno-przenośny |  | szt. | 1
Model/typ/producent - PODAĆ
Rok produkcji 2020/21- urządzenie fabryczne nowe
waga nie większa niż 3,5 kg z akumulatorem - PODAĆ PARAMETR
Przeznaczony dla wszystkich kategorii wiekowych, wyposażony w odpowiednie algorytmy pomiarowe.
Automatycznie włącza algorytmy i zakresy pomiarowe adekwatne do wybranej kategorii wiekowej pacjenta
Kardiomonitor wyposażony w uchwyt do przenoszenia przygotowany do łatwego montażu na podstawie jezdnej lub uchwycie ściennym
Zasilacz wbudowany w jednostkę główną. Mechaniczne zabezpieczenie przed przypadkowym wyciagnięciem kabla zasalającego.
Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD o przekątnej nie mniejszej niż 12”, rozdzielczości min. 800x600 pikseli z możliwością regulacji jasności ekranu w zakresie co najmniej 11 poziomów.
Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów -co najmniej 160 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta oraz zapis min. 1 krzywej full disclosure z ostatnich 48 godzin.
Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych- min. 200 z zapisem odcinków krzywych z ostatnich min. 16 sekund oraz innych parametrów cyfrowych z możliwością wydruku
Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów:
· EKG
· HR
· Respiracja
· Saturacja
· Nieinwazyjny pomiar ciśnienia
Temperatura (T1,T2,TD)
Pomiar EKG
Zakres HR min. 15-350 min.
Monitorowanie EKG z 3 lub 5 odprowadzeń
Ilość odprowadzeń automatycznie wykrywana po podłączeniu odpowiedniego przewodu EKG
Dokładność pomiaru HR nie gorsza niż +/- 1 bpm
Prędkości kreślenia min. 6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s
Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej
Funkcja kaskady
Wzmocnienie przebiegu EKG: co najmniej x0,125 cm/mV; x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV; AUTO
Analiza odcinka ST w zakresie min. +/- 2,0 mV z prezentacją wszystkich odprowadzeń jednocześnie.
Możliwość ustawienia punktu referencyjnego do pomiaru ST.
Tryb pracy: Diagnoza, Monitorowanie, Operacja, ST
Analiza zaburzeń rytmu z rozpoznawaniem min.20 zaburzeń
Pomiar respiracji:
Sposób wyświetlania- w postaci krzywej dynamicznej oraz wartości cyfrowej
Pomiar impedancyjny częstości oddechów w zakresie min.0-150 odd./min.
Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 2 oddechy
Możliwość wyboru z pozycji kardiomonitora odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania.
Szybkość przesuwu krzywej respiracji co najmniej:6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s,
Wzmocnienie przebiegu respiracji: co najmniej x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV;
Alarmy bezdechu regulowany w zakresie min.10-60 sekund
Pomiar Saturacji(SpO2):
Wyświetlanie wartości cyfrowej saturacji i tętną, krzywej pletyzmograficznej oraz liczbowego wskaźnika perfuzji (PI)
Zakres pomiarowy saturacji 0-100%
Zakres pomiarowy pulsu co najmniej 20-250 bpm
Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70-100% nie gorsza niż +/- 3 %
Niezależna funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywołania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik z możliwością programowego włączenia i wyłączenia
Możliwość wyboru trybu pomiaru SpO2(wysoki, średni, niski)
Funkcja sygnalizacji dźwiękowej zmian SpO2
Wskaźnik identyfikujący sygnał i informujący o jego jakości podczas ruchu lub przy niskiej perfuzji. Wyświetlany na krzywej pletyzmograficznej
Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną(NIBP):
Oscylometryczna metoda pomiaru. Wyświetlanie wartości liczbowej ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego
Zakres pomiaru ciśnienia co najmniej 10-270 mmHg
Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP min. 40-240 bpm
Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 5 mmHg
Tryby pomiaru: ręczny, auto, ciągły(powtarzające się pomiary w okresie co najmniej 4 min)
Zakres programowania interwałów w trybie Auto co najmniej 1-720 minut
Funkcja napełnienia mankietu do wenopunkcji (tzw staza).
Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie
Kardiomonitor wyposażony w niezależną od pamięci trendów, pamięć ostatnich min. 2000 wyników pomiarów NIBP
Monitorowanie dynamicznego ciśnienia krwi z ostatnich min. 24 godzin. Monitorowanie co najmniej wartości ciśnienia średniego, średniego za dnia, średniego w nocy, maksymalnego oraz minimalnego.
Pomiar temperatury (TEMP):
Zakres pomiarowy min.0-500C
Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 0,10C
Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości -2 temperatury ciała i temperatury różnicowej z możliwością regulacji granic alarmowych dla każdego z parametrów
Inne parametry:
Gniazdo wyjścia sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora
Obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła przycisków
3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów
Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów
Możliwość min. 5 stopniowego zawieszania alarmów: 1min., 2min.,3 min., 10 min.,15 min
Możliwość ustawienia granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów w zakresie min. 2 poziomów ważności.
Granice alarmowe ustawiane w jednym wspólnym menu dla wszystkich parametrów
Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta
Oprogramowanie do obliczania leków, kalkulator hemodynamiczny, wentylacyjny, utlenowania, nerkowy
Kalkulator leków z tabelami miareczkowania, ułatwiającymi przeliczanie dawek powiązanych z masą ciała pacjenta na szybkość podawania leku w ml/godzi. Kalkulator powinien mieć wpisane podstawowe leki oraz umożliwiać skonfigurowanie co najmniej 5 własnych leków
Zasilanie kardiomonitora z sieci 230V i akumulatora
Czas pracy kardiomonitora zasilanego z akumulatora nie krótszy niż 2 godziny
Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora
Dostępne tryby pracy:
· tryb dużych znaków
· tryb trendów do wyboru z ostatnich min.: 0,5; 1; 2, 4 lub 8 godzin
· tryb oxyCRG
· tryb listy
· 7-EKG
· 7-EKG oraz dodatkowych krzywych
tryb podglądu danych z innych lóżek(bez stacji centralnego nadzoru)
Tryb nocny umożliwiający zaprogramowanie jasności ekranu, głośności alarmu, głośności QRS, głośności przycisków
Kardiomonitor wyposażony w tryb czuwania mający na celu ograniczenie energii. Wyłączenie trybu stand-by umożliwia dokonanie wyboru w zakresie kontynuacji monitorowania tego samego pacjenta lub przyjęcia nowego
Kardiomonitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera niepełniącego jednocześnie funkcji centrali
Monitor wyposażony w min. 1 port USB do podłączenia klawiatury lub myszki;
Konstrukcja zapobiegająca wchłanianiu kurzu i rozprzestrzenianiu się infekcji - chłodzenie kardiomonitora konwekcyjne, bez wbudowanych wiatraków / wentylatorów.
Kardiomonitor zabezpieczony przed zalaniem wodą-stopień ochrony co najmniej IPX1
Monitor przygotowany do pomiaru etCO2 (bez konieczności wysyłki do serwisu) – wbudowany zarezerwowany port etCO2
Możliwości podłączenia zewnętrznej drukarki i wydruku danych w formacie A4
Monitor przystosowany do ciągłej pracy w zakresie temperatur co najmniej 5-40oC.
Uchwyt ścienny z możliwością obracania i pochylania; system mocujący kompatybilny z podstawą jezdną
Podstawa jezdna z koszykiem na akcesoria; system mocujący kompatybilny z uchwytem ściennym
Gwarancja min. 24 miesiące na kardiomonitor.
Gwarancja dostępności oryginalnych części zamiennych przez min. 10 lat.
Inne:
Instrukcja pisemna w języku polskim
Oprogramowanie kardiomonitora w języku polskim
-kabel EKG 5-odprowadzeniowy dla dorosłych
-wielorazowy czujnik SpO2 typu klips dla dorosłych
-mankiet do pomiaru NIBP(rozmiar średni dla dorosłych)
-wąż połączeniowy NIBP
-czujnik temperatury powierzchniowej dla dorosłych
Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych
Autoryzowany serwis z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta(autoryzacja)
Szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu
RAZEM
Pakiet IV - POMPY INFUZYJNE
L.p | kod CPV | Skład preparatu | Pełna nazwa handlowa, Producent, Parametry ogólne | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość VAT (zł) | Wartość brutto (zł)
1 |  | Pompy infuzyjne | [6 empty] | Iloczyn kolumn 6 i 7 | Iloczyn kolumn 8 i 10 | Suma kolumn 10 i 11
| 33194110-0 | Pompa infuzyjna strzykawkowa |  | szt. | 2
Model/typ/producent - PODAĆ PARAMETR
Rok produkcji 2020
Urządzenie nowe i nieużywane
Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie przeznaczona do stosowania u dorosłych, dzieci i noworodków do tymczasowego lub ciągłego podawania roztworów pozajelitowych i dojelitowych za pośrednictwem standardowych, medycznych
dróg dostępu. Do tych dróg należą m.in.: droga dożylna, dotętnicza, podskórna, zewnątrzoponowa i dojelitowa.
Zasilanie 230V 50 Hz, bezpośrednio z sieci
Waga pompy gotowej do użycia poniżej 2,5 kg - PODAĆ PARAMETR
Stopień ochrony IP34
Kolorowy wyświetlacz czytelny pod kątem 80 stopni
Wbudowany uchwyt do mocowania pompy do stojaków infuzyjnych, oraz szyn poziomych
Wbudowany uchwyt do przenoszenia pompy
Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - 3 pompy na jednym uchwycie.
Strzykawka mocowana od przodu
Pełne programowanie pompy za pomocą fizycznej klawiatury nawigacyjnej (symbolicznej)
Menu pompy w języku polskim
Napęd strzykawki półautomatyczny z zabezpieczeniem przed niekontrolowaną podażą
Możliwość zatrzaskowego mocowania i współpracy ze stacją dokującą
Komunikacja pomiędzy pompą a stacja dokującą za pośrednictwem IrDA
Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości min. 5, 10, 20, 30 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów, w tym minimum jednego polskiego
Praca ze strzykawkami 2/3 ml
Automatyczne rozpoznawanie objętości strzykawki
Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 999,9 ml/h
Prędkość infuzji w zakresie od 0,01 - 999,99ml/h programowana, co 0,01ml/godz.
Automatyczna kalkulacja prędkości podaży po wprowadzeniu objętości i czasu
Możliwość programowania parametrów infuzji min. w jednostkach: mg, mcg, ng, IE, mmol,z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h)
Zmiana prędkości podaży bez przerywania infuzji
System automatycznej redukcji bolusa po alarmie ciśnienia okluzji
Wstępnie wybierana objętość w zakresie 0,10 - 9999 ml programowana co 0,01 ml
Wstępnie wybierany czas w zakresie 00h01min - 99h59min
Prędkość bolusa 1-1800 ml/h programowana co 0,01 ml/h
Bolus na żądanie
Bolus programowany z automatyczną kalkulacją prędkości po wprowadzeniu objętości i czasu
Możliwość podaży bolusa w jednostkach mg, mcg, mmol, mEq oraz jednostkach wagowych
Tryb stand-by w zakresie od 1 min do 24 godzin z programowaniem co 1 minutę
Tryb nocny z redukcją intensywności podświetlenia
Wskaźnik ciśnienia okluzji stale widoczny na wyświetlaczu pompy
Wbudowany akumulator litowo - jonowy
Zasilanie z wbudowanego akumulatora min.5 godz. przy przepływie 5 ml/h
Czas ponownego ładowania max. 4 godz.
Na wyświetlaczu widoczna informacja o pozostałym czasie pracy akumulatora
Automatyczne ładowanie akumulatora w pompie podłączonej do zasilania sieciowego
Pobór mocy < 20 W
System alarmów wizualnych i dźwiękowych
Historia pracy dostępna z menu pompy, z możliwością zapisania do 1000 zdarzeń
RAZEM
Pakiet V - LASER FRAKCYJNY CO2
L.p | kod CPV | Skład preparatu | Pełna nazwa handlowa, Producent, Parametry ogólne | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość VAT (zł) | Wartość brutto (zł)
|  | Lasery chirurgiczne | [6 empty] | Iloczyn kolumn 6 i 7 | Iloczyn kolumn 8 i 10 | Suma kolumn 10 i 11
1 | 33169100-3 | Laser chirurgiczny, frakcyjny CO2 |  | szt. | 1
Długość fali: 10.60 ± 0,03 [μm]
Rodzaj źródła: sealed off (szklana rura)
Maksymalna moc lasera w trybie ciągłym: minimum 30 [W]
Ramię: przegubowe sprężynowe bez przeciwwagi
Promień pilotujący: 655[nm]
Tryb pracy:
TRYB ULTRA PULSE:
Szerokość impulsu: zakres min. 400-1250 [μs]
Czas ekspozycji: zakres min. 10-1000 [ms]
Czas przerwy pomiędzy impulsami : zakres min. 10-1000 [ms] / pojedynczy
TRYB SUPER PULSE
Czas ekspozycji : zakres min. 500-9000 [μs]
Czas przerwy pomiędzy impulsami: zakres min. 10-1000
TRYB CIĄGŁY:
Moc: zakres min. 0,5-30 [W]
Laser wyposażony w końcówkę zabiegową stomatologiczną ze zmienną ogniskową, kątem świecenia 45 st. z lustrem końcowym zamkniętym w obudowie
Oprogramowanie z bazą co najmniej 15 programów stomatologicznych z możliwością edycji parametrów zabiegowych
Wolne komórki pamięci z możliwością zapisania własnych parametrów zabiegowych. Co najmniej 5. - PODAĆ PARAMETR
Automatyczne przejście z trybu Ready w tryb Standby przy przypadkowej zmianie parametrów zabiegowych. Warunek nie dotyczy jasności promienia pilotującego.
Urządzenie jeżdżące z czterema kółkami, w tym co najmniej dwoma wyposażonymi w blokady
Wysokość minimum 1160 mm, bez ramienia, zapewniająca swobodną pracę przy unicie stomatologicznym
Obudowa lasera wykonana w pełni z elementów metalowych
Gwarancja min. 24 miesięcy
Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych
Autoryzowany serwis z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta(autoryzacja)
Szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu
RAZEM
Pakiet VI - UNITY STOMATOLOGICZNE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
L.p | kod CPV | Skład preparatu | Pełna nazwa handlowa, Producent | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość VAT (zł) | Wartość brutto (zł)
|  | Stanowiska stomatologiczne | [6 empty] | Iloczyn kolumn 6 i 7 | Iloczyn kolumn 8 i 10 | Suma kolumn 10 i 11
1 | 33192400-6 | Unit stomatologiczny wraz z osprzętem: Typ/Model/producent -PODAĆ DANE - - fotel z zawieszonym blokiem spluwaczki, konsola lekarska z rękawami od góry, dotykowy wyświetlacz / panel stero- wania o przekątnej minimum 6,5 cala , jakości HD, możliwością programowania po 4 pozycje pracy dla 4 użytkowników. - konsola lekarska z hamulcem elektro-pneumatycznym, obrotową tacą montowaną pod panelem, wyposażona w 5 instrumentów (od lewej): 1. strzykawka (3-funkcyjna), 2.lampa polimeryzacyjna diodowa z min 5 programami pracy i z regulowanym kształtem rękojeści, 3. skaler piezoelektryczny z trybem endo , 4. mikrosilnik bezszczotkowy ze światłem led z regulacją momentu obrotowego, funkcja autorewers oraz autoforward., 5. rękaw turbinowy (midwest) ze światłem - konsola asysty z dotykowym panelem startowania na dwu-przegubowym ramieniu z regulacją w pionie, wyposażona w dwa rękawy ssące: ssak 16mm,5. ssak 11mm oraz ślinociąg wodny . – system ssący - MOKRY (możliwość rozbudowy o zawór spluwaczkowy i współpracy z separatorem amalgamatu) – niezależna praca rękawów ssących, – możliwość włączania i wyłączania pompy ssaka poprzez naciśnięcie podstawy fotela - lampa pola pracy (biała dioda LED, płynna regulacja natężenia światła od 3000 do 50000 lux, bezdotykowa obsługa, demontowalne i sterylizowalne nasadki uchwytów) – zagłówek (blokada pneumatyczna praca w trzech płaszczyznach) – udźwig fotela minimum 180 kg. – 4x komplet końcówek (kątnica turbinowa ze światłem + kątnica ze światłem 1:1) – prostnica z wewnętrznym chłodzeniem i światłem, – zapasowa rękojeść skalera, – szybkozłączka turbiny ze światłem LED, – mokra pompa ssaka (wydajność na 1-stanowisko/300l/min) w obudowie wyciszającej – krzesełko lekarskie – krzesełko asystenckie - asystor - z 4 szufladami; nóżka na kółkach; możliwość regulacji wysokości; – zestaw zapasowych filtrów i rękojeści do systemu ssącego. – Kompresor bezolejowy z osuszaczem o wydajności minimum 140l/min. - PODAĆ PARAMETR |  | kpl | 1
2 | 33192400-6 | Unit stomatologiczny wraz z osprzętem Typ/Model/producent - PODAĆ DANE fotel z zawieszonym blokiem spluwaczki, konsola lekarska z rękawami od góry, dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem LCD parametrów pracy i możliwością programowania po 4 pozycje pracy dla 4 użytkowników. - konsola lekarska z hamulcem pneumatycznym, obrotową tacą montowaną pod panelem, wyposażona w 5 instrumentów (od lewej): 1. strzykawka (3-funkcyjna),2. skaler piezoelektryczny z trybem endo, 3.lampa polimeryzacyjna diodowa z min 5 programami pracy i z regulowanym kształtem rękojeści, 4. mikrosilnik bezszczotkowy ze światłem led i trybem endo, 5. rękaw turbinowy (midwest) ze światłem - konsola asysty z dotykowym panelem startowania na dwu-przegubowym ramieniu z regulacją w pionie, wyposażona w dwa rękawy ssące: ssak 16mm,5. ssak 11mm oraz ślinociąg wodny . - system ssący - MOKRY (możliwość rozbudowy o zawór spluwaczkowy i współpracy z separatorem amalgamatu) -możliwość włączania i wyłączania pompy ssaka poprzez naciśnięcie podstawy fotela – zagłówek (blokada pneumatyczna praca w trzech płaszczyznach) – udźwig fotela minimum 180 kg. – 4 x komplet końcówek (kątnica turbinowa ze światłem + kątnica ze światłem 1:1) – prostnica z wewnętrznym chłodzeniem i światłem, – zapasowa rękojeść skalera, – szybkozłączka turbiny ze światłem LED, – mokra pompa ssaka (wydajność na 1-stanowisko/300l/min) w obudowie wyciszającej – krzesełko lekarskie – krzesełko asystencki – asystor: 4 szuflady na regulowanej nóżce, – zestaw zapasowych filtrów i rękojeści do systemu ssącego. – kompresor bezolejowy z osuszaczem o wydajności minimum 140l/min. – PODAĆ PARAMETR - destylarka - minimalna pojemność zbiornika na wodę 4 l; wydajność min. 0,7l x godz. - PODAĆ PARAMETR |  | kpl | 1
3 | 33192400-6 | Unit stomatologiczny wraz z osprzętem Typ/Model/producent -PODAĆ DANE -fotel z zawieszonym blokiem spluwaczki, konsola lekarska z rękawami od góry, dotykowy panel sterowania z negatoskopem i indeksowym wyświetlaczem parametrów pracy z możliwością programowania parametrów pracy oddzielnie dla mikrosilnika, skalera i turbiny. - konsola lekarska z mechanicznym hamulcem wyposażona w 5 instrumentów (od lewej): 1. strzykawka (3-funkcyjna), 2. lampa polimeryzacyjna diodowa z min 5 programami pracy i z regulowanym kształtem rękojeści, 3. skaler piezoelektryczny z trybem endo, 4. mikrosilnik bezszczotkowy ze światłem led, 5. rękaw turbinowy (midwest) ze światłem -Konsola asystencka z pojedynczym ramieniem wyposażona w: 1. panel sterowania , 2.dwa rękawy ssące 16mm i11mm, 3.ślinociąg wodny 4. jedno wolne miejsce na dodatkowy instrument –lampa pola pracy (biała dioda LED, płynna regulacja natężenia światła od 3000 do 50000 lux, bezdotykowa obsługa, demontowalne i sterylizowalne nasadki uchwytów) –-możliwość włączania i wyłączania pompy ssaka poprzez naciśnięcie podstawy fotela –zagłówek z blokadą mechaniczną i pracą w dwóch płaszczyznach –udźwig fotela minimum 180 kg, –4 x komplet końcówek (kątnica turbinowa ze światłem + kątnica ze światłem 1:1) –prostnica z wewnętrznym chłodzeniem i światłem, –zapasowa rękojeść skalera, –szybkozłączka turbiny ze światłem LED, – mokra pompa ssaka (wydajność na 1-stanowisko/300l/min) w obudowie wyciszającej – krzesełko lekarskie – krzesełko asystenckie - asystor - z 4 szufladami; nóżka na kółkach; możliwość regulacji wysokości; – zestaw zapasowych filtrów i rękojeści do systemu ssącego. –kompresor bezolejowy z osuszaczem o wydajności minimum 140l/min. - PODAĆ PARAMETR - destylarka - minimalna pojemność zbiornika na wodę 4 l; wydajność min. 0,7l x godz. - PODAĆ PARAMETR |  | kpl | 1
RAZEM